Ambalare__________________________________________

Control: 1 * 1 ml

Utilizare___________________________________________

Acest produs este destinat utilizarii in vitro in controlul calitatii proteinelor plasmatice. Se utilizeaza in testele imunoturbidimetrice.

Sumar_____________________________________________

Controlul pentru proteine serice este un ser lichid de origine umana care contine concentratii de proteine adecvate pentru a evalua acuratetea si precizia compusilor enumerati mai jos prin metoda imunoturbidimetrica.

| Control proteine serice | Control. Ser uman. Azid de sodiu 0,95 g / l. Concentratiile constituentilor sunt indicate in lista de mai jos. |
| --- | --- |

Valori de calibrare___________________________________

Valorile de concentratie ale controlului sunt trasabile la standardul de referinta CRM 470 / RPPHS (Institutul pentru materiale de referinta si masuratori, IRMM) (toate componentele cu exceptia antitrombinei III) si cel de-al doilea standard international pentru antitrombina III, uman 96/520 (1997) OMS (pentru antitrombina III). Concentratiile si activitatile componentelor sunt specifice lotului.

Preparare

Controlul este lichid si gata de utilizare

Depozitare si stabilitate______________________________

Controlul este stabil pana la data de expirare de pe eticheta cand este depozitat bine inchis la 2-8°C, iar contamina

rile sunt prevenite in timpul utilizarii. Nu utilizati reactivi peste data de expirare.

Flacoane deschise sunt stabile timp de 30 de zile la 2-8 °C.

Nota______________________________________________

Evitati lumina directa, contaminarea si evaporarea.

In cazul unei reclamatii sau a unei cereri de control al calitatii, consultati numarul lotului de pe ambalaj sau numarul lotului de pe flacoanele individuale.

Depozitarea necorespunzatoare poate duce la rezultate eronate.

Precautii in utilizare_________________________________

Produsul nu este clasificat ca periculos (DLg, nr. 285 art. 28 I. n. 128/1998).

Serul uman este obtinut utilizand doar sange de la donatori, testat prin metoda FDA si gasit nereactiv pentru HbsAg si negativ pentru anticorpii HIV-1/2 si HCV.

Cu toate acestea, nicio metoda de testare cunoscuta nu poate oferi o asigurare completa ca produsul derivat din sangele uman nu transmite boli infectioase, acest produs

ar trebui tratat ca material biologic potential infectios, cu grija, in conformitate cu buna practica de laborator.

LOT 321 EXP: 03/2025

| PROTEINE | CONCENTRATIE mg / dL) |  |
| --- | --- | --- |
| a1-antitripsina | 70.6 | 56.5-84.8 |
| a1 ac. glicoproteina | 41.7 | 33.3-50.0 |
| Antitrombina III | 13.1 | 10.5-15.7 |
| C3 | 76.9 | 61.5-92.3 |
| C4 | 20.0 | 16.0-24.0 |
| Ceruloplasmina | 15.5 | 12.4-18.6 |
| Haptoglobina | 79.3 | 63.4-95.2 |
| IgA | 121 | 96.7-145 |
| IgG | 708 | 566-850 |
| IgM | 80.0 | 64.0-96.0 |
| Prealbumina | 19.4 | 15.5-23.2 |
| Transferina | 111 | 88.4-133 |

Simboluri__________________________________________

|  | Risc biologic |
| --- | --- |
|  | Marcajul CE (Regulamentul 98/79 CE) |
|  | Dispozitiv medical in vitro |
|  | Codul lotului |
|  | Utilizati pana la |
|  | Limitele temperaturii de depozitare |
|  | Cititi instructiunile pentru utilizare |
|  | Swiss Pharm Import - Export |

Ambalare__________________________________________

Cal: 1 * 2 ml

Utilizare___________________________________________

Acest produs este destinat utilizarii in vitro pentru calibrarea proteinelor plasmatice. Se utilizeaza in testele imunoturbidimetrice.

Sumar____________________________________________

Calibratorul pentru proteine serice este un ser lichid de origine umana care contine concentratii de proteine adecvate pentru a calibra determinarile constituentilor enumerati mai jos prin metoda imunoturbidimetrica.

| Calibrator protein serice | Calibrator. Ser uman. Azid de sodiu 0,95 g / l. Concentratiile constituentilor sunt indicate in lista de mai jos |
| --- | --- |

Valori de calibrare___________________________________

Valorile de concentratie ale calibratorului sunt urmarite la standardul de referinta CRM 470 / RPPHS (Institutul pentru Materiale si Masuratori de Referinta, IRMM) (toti constituentii cu exceptia antitrombinei III) si cel de-al doilea Standard International pentru antitrombina III. uman 96/520 (1997) OMS (pentru antitrombina III).Concentratiile si activitatile componentelor sunt specifice lotului.

Preparare__________________________________________

Calibratorul este lichid si gata de utilizare

Depozitare si stabilitate______________________________

Calibratorul este stabil pana la data expirarii de pe eticheta atunci cand este depozitat bine inchis la 2-8°C, iar contaminarile sunt prevenite in timpul utilizarii. Nu utilizati reactivi peste data de expirare.

Flacoanele deschise sunt stabile timp de 30 de zile la 2-8 °C.

Nota______________________________________________

Evitati expunerea directa, contaminarea si evaporarea directa.

In cazul unei reclamatii sau a unei cereri de control al calitatii, consultati numarul lotului de pe ambalaj sau numarul lotului de pe flacoanele individuale.

Depozitarea necorespunzatoare poate duce la rezultate eronate.

Precautii in utilizare_________________________________

Produsul nu este clasificat ca periculos (DLg. N. 285 art. 28 I. n. 128/1998).

Serul uman este obtinut utilizand doar sange de la donatori, testat prin metoda FDA si gasit nereactiv pentru HbsAg si negativ pentru anticorpii la HIV-1/2 si HCV.

Cu toate acestea, nicio metoda de testare cunoscuta nu poate oferi o asigurare completa ca produsul derivat din sangele uman nu transmite boli infectioase, acest produs ar trebui tratat ca material biologic potential infectios, cu grija, in conformitate cu buna practica de laborator.

LOT 375 EXP: 04/2023

| PROTEINE | CONCENTRATIE (mq / dL) |
| --- | --- |
| a1-antitripsina | 380 |
| a1-ac. glicoproteina | 207 |
| Antitrombina III | 89.1 |
| C3 | 411 |
| C4 | 75.0 |
| Ceruloplasmina | 85.0 |
| Haptoglobina | 335 |
| IgA | 578 |
| IgG | 2805 |
| IgM | 241 |
| Prealbumina | 83.0 |
| Transferina | 705 |

Simboluri__________________________________________

|  | Risc biologic |
| --- | --- |
|  | Marcajul CE (Regulamentul 98/79 CE) |
|  | Dispozitiv medical in vitro |
|  | Codul lotului |
|  | Utilizati pana la |
|  | Limitele temperaturii de depozitare |
|  | Cititi instructiunile pentru utilizare |
|  | Swiss Pharm Import - Export |